## Hoja1
VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO
1 | El equipo debe cumplir con las siguientes caracteristicas
2 | Debe ser compatible con selectatec con interbloqueo
3 | Plug-in compatible con draguer
4 | Peso inferior a 5 kg
5 | Flujo vertical
6 | Capacidad: Volúmen en marca máximo de 250 ml y volúmen mínimo en marca de 35 ml
7 | Sistema de llenado: llenado con clavijas, utilizando el adaptador de llenado especifico para el agente
8 | Presión del aire: 11,5 - 110 Kpa
9 | Límites de temperatura de funcionamiento: 15 a 35 °c
10 | Temperamiento: 5 a 40 °c
11 | Cauda operativo: 0,2 a 15 litros por minuto
12 | Presión operativa: 0 a 5 Kpa
13 | Presión máxima de colector: 38 Kpa (5,5 psi)
14 | Presión máxima de prueba: 38 Kpa (5,5 psi)